正置荧光显微镜

●技术参数：

1、观察方式：无限远色差完全独立校正光学系统，具备明场观察、荧光观察，可升级相差、基础偏光、暗场等多种观察方式。齐焦距离≥60 mm。

2、目镜筒：人体工程学三目观察镜筒，两档分光100/0、0/100。

3、光源：长寿命高强度LED环保照明，复眼照明系统，内置复眼透镜阵列；光源寿命≥60000个小时；即使改变亮度，色温也始终保持不变，图像颜色不会随倍率改变而改变。

4、具备光强度管理（LIM）功能，切换倍率时保持舒适的光亮度，可以自动记忆并再现每种物镜的光强度水平。

5、照明亮度用液晶屏上的条形图表示。看一眼即可查看倍率，无需改变观察姿态。

6、配备有ECO模式。在ECO模式下，如果一段时间内显微镜上没有任何操作，将自动关闭照明。用户可以调节待机时长。

7、具备视场光阑限制照明范围调节功能。调整视场光阑能抑制闪烁和重影的出现，实现高对比度图像观察。荧光观察期间，可以限制标本的光漂白范围。

8、调焦系统：载物台移动行程≥15 mm，粗：37.7毫米/转，细：0.2毫米/转，最低调节单位为2微米；内置防下滑结构.具备再定焦功能。粗、细调焦旋钮位于显微镜两侧，左手或右手都能进行调焦。

9、载物台：陶瓷涂层超耐磨矩形机械载物台，带刻度、可调节载物台高度及力矩，双切片标本夹；在载物台的前后和左右行程标尺上显示要操作的载物台摇杆图标。

10、多功能物镜转盘：≥5孔。

11、目镜：10倍宽视野目镜，屈光度均可调节，视野≥20 mm。

12、物镜：物镜齐焦距离≥60mm

4X平场消色差物镜,  N.A. ≥0.10, W.D. ≥ 30.0 mm；

10X平场消色差物镜,  N.A. ≥0.25, W.D. ≥ 7.0 mm；

20X平场消色差物镜,  N.A. ≥0.40, W.D. ≥ 1.2 mm；

40X平场消色差物镜,  N.A. ≥0.65, W.D. ≥ 0.65 mm。

13、聚光镜，聚光镜数值对应物镜的NA置，NA值≥0.9。

14、高灵敏度高分辨率彩色制冷相机：

1）2000万像素高分辨率相机，分辨率≥5472(H) x 3648(V)；

2）像素大小2.40μm x 2.40μm，拍摄速度：14帧@5472x3648, 53帧@2736x1824  67帧@1824x1216；

3）半导体制冷降噪技术，可实现-15°C低温并确保 长期可靠运行；

4）采用USB3.0X1高速传输接口，外部同步I/O X1,可直接连接笔记本电脑、台式电脑；

5）量子效率：≥84%@535nm；

6）读出噪音：<1e-。

15、高级图像分析软件：具有图像采集、图像增强、图像处理和图像测量、图像分析的能力：

1）文件处理：用户可自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息；图像，通道和自定义区域之间的拷贝，粘贴；预设荧光染料数据库；具有多种标注功能（箭头、文字、各种形状等）；

2）图像处理：可对图像和通道的对比度，亮度，Gamma等进行调节；通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正；Gray/RGB/HIS/Binary之间互相转换，位深转换；支持AF；

3）测量功能：计数、长度、面积、角度、圆、椭圆、半径、直径等测量。智能测量工作流的建立工作流的多次重复执行

4）录像、延时视频自动生成 输出格式自主选择

5）具备实时大图拼接功能

6）荧光多通道融合、明场与荧光多通道融合等功能。

7）正版图像分析软件，中英文操作界面更加人性化，易用性强，方便管理。

8）实时荧光图像合成和编辑

9）实时景深融合

10）实时3D降噪，有效消除图像随机背景噪声

11）实时锐化，细节增强，画面更通透

16、荧光附件：配套双色荧光通道，均采用大功率LED光源，使用寿命10000h以上；亮度连续可调，可数显强度；配备紫外激发滤光块和蓝色激发滤光块：

1）紫外（UV）: 激发光源中心波长360 nm，宽度≥50 nm，可观察发射光范围≥ 410 nm, EX360/50nm; DM:400nm; EM:410nm LP；

2）蓝色（B）: 激发光源中心波长475 nm，宽度≥35 nm，可观察发射光范围≥ 515 nm, EX475/35nm; DM:500nm; EM:515nm LP。

17、荧光图像颜色与样品实际荧光颜色保持一致。